КВТЛ-РВТС: Капсульный высокотемпературный логгер

для автоклавов и стерилизаторов

Руководство по эксплуатации

Версия 1.1.

Москва 2025

1.    Введение	3

1.1.   Область применения	3

1.2.   Краткое описание возможностей	3

1.3.	   Уровень подготовки пользователя	3

2.    Описание и работа	4

2.1.    Общая информация	4

2.2.    Технические характеристики	4

2.3.    Режимы работы	5

2.4.    Команды	5

3.    Методика применения	7

3.1.    Эксплуатационные ограничения	7

3.2.    Подготовка к работе с логгером	7

3.3.    Управление логгером                                                                                                        9

- Введение

Данный документ является руководством по эксплуатации для капсульного высоко­температурного логгера (далее — логгер) для использования в автоклавах и стерилизаторах. Данное руководство содержит информацию о характеристиках, режимах работы, а также практические советы по использованию логгера.

Перед началом работы необходимо ознакомиться с данным руководством для максимально эффективного использования функционала устройства.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право производить непринципиальные изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия. Данные изменения могут быть не отражены в тексте настоящего документа.

  - Область применения

Логгер-датчик высокой температуры без ЖК-индикатора с NFC-считывателем данных является частью системы мониторинга температуры в автоклавах, стерилизаторах и прочих агрегатах без вмешательства в их конструкцию.

Применение логгеров возможно в следующих областях: стерилизаторы, автоклавы, иные устройства, не нарушающие условий эксплуатации логгера. Не допускается контакт с пищевыми продуктами.

  - Краткое описание возможностей

Логгер позволяет производить мониторинг значения температуры среды в диапазоне от -40 до +125 °С в течение 45 часов, что многократно превышает типичное время длительности процесса стерилизации. Использование технологии NFC позволяет обеспечить полностью бесконтактные управление и передачу данных с логгера, что позволяет достичь абсолютной герметичности устройства.

1.3.	Уровень подготовки пользователя

Для пользования приложением для управления логгером пользователь должен владеть базовыми навыками работы с ПК с операционной системой Windows, при использовании веб-интерфейса необходимы умения работы с интернет-обозревателем (браузером). В случае самостоятельной установки приложения на ПК потребуются навыки установки драйверов.

В случае использования мобильных устройств, пользователь должен быть способен управлять основными функциями смартфона или планшета под управлением операционной системы «Android». Установка и управление мобильными приложениями на смартфонах также являются необходимыми навыками.

- Описание и работа

  - Общая информация

| Наименование изделия | Капсульный высокотемпературный логгер (КВТЛ-РВТС) |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Изготовитель | ООО «Научно-Производственная Компания РВТС» ИНН 9718171136 |
| Адрес изготовителя | 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 16, стр. 3 |

| Логгеры | Габаритные размеры мм, не более |  | USB-считыватель логгера |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр | с несменным элементом питания не более 35 мм со сменным элементом питания не более 60 мм |  |
|  | Высота | Не более 20 мм |  |
|  | Вес | Не более 100 гр. |  |

  - Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Период измерения | 10 с |
| Длительность измерения в быстром режиме | 11 часов |
| Длительность измерения в медленном режиме | 45 часов |
| Напряжение питания | 3В |
| Емкость батареи | 200 мАч |
| Габаритные размеры (Д×В): с несменным элементом питания со сменным элементом питания | не более 35 х 20 мм не более 60 х 20 мм |
| Масса | не более 100 гр. |
| Потребляемая мощность | не более 0.1 Вт |
| Протокол управления и обмена данными | NFC (ISO15693) |
| Время работы в режиме измерения полное | до 100 часов |
| Время работы в режиме считывания полное | 27 часов |
| Срок хранения в неактивном режиме | не менее 12 месяцев |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +125 |
| Относительная влажность, % | от 0 до 100 |
| Точность измерения, °С В диапазоне -40..+60 В диапазоне +60..+125 | ±0.75 ±1 |

  - Режимы работы

Логгер может находиться в трех состояниях:

- Неактивный режим

В этом режиме логгер полностью отключен, потребление энергии пренебрежимо мало, измерение не производится. Выход из неактивного режима происходит при поднесении к логгеру источника излучения 13,56 МГц (от NFC). Последующее состояние после выхода из данного режима определяется записанной в память NFC-метки командой. При выходе из неактивного режима логгер сигнализирует об этом, дважды мигая сигнальным светодиодом. В случае низкого напряжения батареи логгер мигнет 5 раз в течение 2 с. Использование устройства при низком заряде батареи может привести к потере данных.

- Режим измерения

Основной рабочий режим. В данном режиме логгер производит измерение температуры каждые десять секунд, после чего записывает измеренные значения в энергонезависимую память. Также для перезагрузки сторожевого таймера каждые пять секунд происходит кратковременное прерывание режима энергосбережения, в котором логгер находится между измерениями.

При включении режима измерения логгер подаёт световой сигнал (быстро однократно мигает светодиодом), затем, по прошествии около десяти секунд, требующихся для очистки памяти, дважды кратко мигает. Первый (единичный) сигнал свидетельствует об успешном получении команды на старт нового цикла измерения, второй (двукратный) — об успешном начале нового измерения.

- Режим считывания

Режим считывания активируется при помещении логгера на USB-считыватель. В этом режиме логгер готов к приёму команд. При этом поведение логгера в режиме считывания до подачи пользователем новой команды зависит от его текущего состояния:

- при помещении на считыватель логгера в режиме измерения процесс измерения приостанавливается, но не прекращается, и автоматически возобновляется после снятия со считывателя;

- при помещении логгера в неактивном режиме он будет циклично включаться и выключаться. После снятия с USB-считывателя и в отсутствие каких-либо команд логгер может находиться в режиме считывания до 100 секунд, после чего самостоятельно возвращается в неактивный режим.

В режиме считывания потребление тока значительно повышено и достигает 7 мА. Не следует оставлять логгер на считывателе, когда работа с ним не осуществляется, это приведет к быстрому разряду батареи.

  - Команды

В режиме считывания пользователю доступны следующие команды:

- Подключиться к системе

Устанавливает соединение с логгером и считывает из него служебную информацию.

- Начать новое измерение

Побуждает логгер перейти в режим измерения и начать процесс записи значений температуры от времени. Все ранее сохранённые записи будут удалены из памяти логгера.

- Считать данные

Считывает сохраненные в памяти логгера данные о значении температуры от времени. Существуют два режима работы команды, определяемые автоматически:

- быстрый режим считывания активен в случае, если с момента записи команды «Начать новое измерение» прошло менее 11 часов. В этом случае данные из памяти логгера будут считаны примерно за 1 секунду;

- медленный режим считывания активен в случае, если с момента записи команды «Начать новое измерение» прошло более 11 часов. В этом режиме время считывания может составить до 2 минут.

- Выключить устройство

Побуждает логгер к полному отключению питания и переходу в неактивный режим.

- Статус

Запрашивает у логгера информацию о его текущем режиме.

Управление логгером осуществляется через записи команд в память посредством NFC,                с использованием мобильного устройства, поддерживающего эту технологию, и специально разработанного мобильного приложения, либо персонального компьютера, оборудованного специальным считывателем NFC и соответствующим программным обеспечением.

- Методика применения

  - Эксплуатационные ограничения

Одноразовая версия логгера не подлежит разборке, батарея не является заменяемой. В многоразовой версии используется специальная батарея с расширенным диапазоном рабочих температур. При использовании батареи типа CR2032 для бытового применения корректная работа не гарантирована. Любые попытки замены батареи одноразового логгера неизбежно приведут к потере герметичности и поломке устройства. Не допускайте падений логгера, выхода за диапазон его рабочих температур и контакта с пищевыми продуктами.

  - Подготовка к работе с логгером

Для взаимодействия с логгером используется программный пакет «РВТС Регистратор».

Сначала подключите считыватель к ПК посредством комплектного USB-кабеля и убедитесь, что на считывателе горит зелёный световой сигнал и включен встроенный экран (рис. 1).

Рис.1   Внешний вид подключенного считывателя.

Первый запуск программы необходимо осуществить от имени администратора (клик правой кнопкой мыши по exe-файлу → «Запуск от имени администратора»). После               первичного запуска программы произойдет автоматическая установка драйвера CP210x_Universal_Windows_Driver, необходимого для обмена данными между ПК и USB-считывателем.

Если автоматическая установка драйвера завершилась некорректно, следует установить его вручную, кликнув на соответствующий архив и распаковав его в удобную для пользователя папку. Затем следует зайти в диспетчер устройств Windows и указать путь к распакованному драйверу для устройства CP210x USB to UART Bridge Controller.

Успешно сконфигурированный считыватель отобразится в диспетчере устройств в виде, аналогичном виду на изображении ниже (номер COM-порта может отличаться).

Рис.2   Вид диспетчера устройств при подключенном считывателе.

Логгер размещается на прозрачном корпусе считывателя в зоне, выделенной белой рамкой, следующим образом:

- плоской стороной вверх, если имеется защитный пластиковый корпус;

- шляпками стягивающих винтов вниз, если применён разборный пластиковый корпус, маркировкой вниз, если имеется.

  - Управление логгером

Запустите программу «РВТС Регистратор». Если запуск осуществляется впервые, сделайте это от имени администратора. Начальный экран программы управления логгером «РВТС Регистратор» имеет следующий вид:

Рис.3   Внешний вид начального экрана «РВТС Регистратор».

На начальном экране следует выбрать тип логгера вручную либо, поместив логгер на считыватель, сделать это автоматически, нажав кнопку «Поиск устройства».

После успешного определения типа устройства необходимо нажать кнопку «Войти», указав данные авторизации, либо кнопку «Войти без авторизации».

Рис. 4   Внешний вид основного экрана «РВТС Регистратор».

Логгер поставляется с командой выключения, записанной в память по умолчанию. Это означает, что при помещении на считыватель логгер включится и, обнаружив в памяти команду на выключение, выключится снова. Этот повторяющийся цикл вызывает частое мигание светодиода и является нормой.

Поместив логгер на считыватель, в приложении нажмите кнопку «Подключиться к системе».

В окне «Системная информация» отображается следующая информация о логгере:

- Тип устройства;

- Идентификационный номер логгера;

- Текущее напряжение батареи;

- Версия программного обеспечения;

- Версия печатной платы.

Подключение к логгеру описанным образом не ведёт к изменению его внутреннего состояния. Например, если устройство находится в режиме измерения, то после получения информации о логгере и удаления логгера со считывателя, он продолжит измерение.

После подключения к логгеру в приложении становятся доступными кнопки для управления устройством.

Для запуска нового измерения нажмите кнопку «Начать новое измерение». Дождитесь появления всплывающего окна с уведомлением о старте нового измерения. В качестве подтверждения получения команды логгер однократно мигнёт световым индикатором. Теперь логгер можно убрать со считывателя. Примечание: в случае ошибки при старте измерения попробуйте изменить положение логгера внутри рамки считывателя.

Перед стартом нового измерения запустится процесс очистки памяти логгера (все записи  предыдущих измерений будут утеряны). Очистка памяти занимает около десяти секунд, после чего устройство дважды мигает световым индикатором, сигнализируя о том, что процесс измерения успешно начат.

Важно! Для корректного отображения данных измерений в «РВТС Регистратор» каждый раз после завершения работы с логгером требуется обязательно нажать кнопку «Отключиться от системы».

Важно! Если после запуска измерения оставить логгер на считывателе, процесс измерения будет проведен некорректно. Также следует учитывать, что во время нахождения на считывателе энергопотребление логгера существенно повышено.

Важно! Считыватель логгера не является устройством беспроводной зарядки. Многоразовость логгера обеспечивается посредством наличия возможности замены батареи без необратимого разрушения корпуса.

Важно! Если считать данные с логгера, находящегося в режиме измерения более 11 часов, то текущее измерение будет остановлено. Для продолжения потребуется нажать кнопку «Начать новое измерение».

Важно! Рекомендуется периодическая протяжка винтов, соединяющих части логгера в единую конструкцию, поскольку возможность замены батареи исключает применение фиксирующего состава.

Полный объем памяти логгера позволяет проводить измерение до 45 часов непрерывно. Объем памяти быстрого доступа позволяет проводить измерения длительностью до 11 часов. Тип доступа к памяти определяется устройством автоматически и зависит от заполненности памяти.

Для считывания данных после завершения измерения вновь поместите логгер на считыватель, нажмите кнопку «Подключиться к системе», затем кнопку «Считать данные измерений». В случае, если длительность записи не превышает 11 часов, считывание результатов измерений занимает около 1 секунды. Уведомление о завершении считывания данных появится в нижнем окне приложения — уберите логгер со считывателя. В случае, если длительность записи превышает 11 часов, устройство перейдет в режим медленного доступа к памяти. В данном режиме считывание результатов может занять до двух минут.

Рис. 5   Пример основного экрана с графиком измеренных данных.

Отображение результатов измерений в окне программы осуществляется автоматически.

Масштабировать график можно колесиком мыши:

- по вертикальной оси — курсор должен находиться слева от линии температуры;

- по горизонтальной оси — курсор должен находиться ниже линии даты и времени;

- по обеим осям — курсор должен находиться в пределах координатного поля.

Кликом по цветному отрезку в окне легенды можно скрывать и отображать соответствующую линию на графике.

В поле настроек имеется возможность установить границы значений температуры. Полученный график можно распечатать.

Помимо вывода результатов измерений на графике, в папке с программой будет создан файл Excel, содержащий полученные данные.

По вопросам технической поддержки обращаться по телефону: +7 (495) 899-04-90,

по электронной почте info@rvts.ru или через форму обратной связи на сайтах:  https://avtoklav.rvts.ru;  https://www.rvts.ru